## Slide 1
计量校准 · 量具管理 · MSA
从台账溯源到测量系统可信 · 系列整合实战培训
眼睛不准，一切质量数据都是沙上建塔 · 知识编号 6.2.1
卓越质量智库
知识编号 6.2.1 · MSA 与计量溯源
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
培训目标
配套文章 id=225 / 22 / 206 / 70 · 建议 3～4 小时内训
建立量具全生命周期台账、标识与校准计划闭环
分清校准 vs 检定，能读证书并做不合格追溯评估
讲清测量溯源链与「三分之一」不确定度原则
掌握 MSA 五性与 GR&R 抽样、执行、判定与改进
会做偏倚/线性/稳定性与破坏性测量的替代策略
能画出「校准管理 + MSA」数字化落地最小路径
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 3
课程地图与文章映射
模块 | 主题 | 主素材
01 | 为何测量体系是质量地基 | 225 引言
02 | 量具分类·台账·标识 | 225 §二
03 | 校准计划·证书·不合格处置 | 225 §三
04 | 测量溯源与不确定度 | 225 §四 + 70
05 | 现场使用维护与误区 | 225 §五
06 | MSA 五性与 GR&R 实战 | 22 + 206
07 | 偏倚/线性/稳定性·破坏性 | 206
08 | 数字化与可持续机制 | 225 + 206
09 | 工作坊与落地清单 | 综合
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 4
01
开篇：隐形地基
尺子不准，SPC/CPK 全是幻觉

## Slide 5
审核里最常见的「小问题」
❌ 现场典型
超期卡尺仍在抽屉里用 证书过期三个月无人管 台账与实物对不上 现场无校准标识/色标混乱
⚠️ 真实后果
误杀合格品 → 浪费 放过不合格 → 客诉/召回 行业调查：>40% 企业有系统性问题 ISO 7.1.5 / IATF MSA+溯源强制
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 6
一句话定位本培训
计量校准与量具管理：保证「尺子本身」在有效期内可溯源
MSA：证明「用人+量具+方法」组成的测量系统对决策足够可靠
两者缺一不可：校准合格 ≠ MSA 合格；MSA 通过 ≠ 可终身免维护
目标：数据可信 → 判定可信 → 改善可信
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 7
02
量具分类与台账
先管好家底，再谈精度

## Slide 8
三套分类：精度 / 对象 / 管理等级
维度 | 典型类别 | 管理要点
精度 | 标准器 / 工作计量器具 / 监控仪表 | 标准器在溯源链顶端
对象 | 长度·力学·温度·电学·专用检具 | 按专业能力配人与环境
等级 | A 强制检定 / B 企标 / C 一般 | A/B 严控周期与资质
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 9
量具台账「户口本」核心字段
唯一编号（类型-部门-序列）+ 名称规格 + 制造商/出厂号
精度/分度值、使用部门/存放位置、责任人
校准周期、最近校准日/有效期、外校/内校/免校
状态：正常 / 停用 / 报废；证书编号可反查
铁律：账物一致；建议每季度实物盘点一次
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 10
现场目视标识（色标）
颜色 | 含义 | 动作
绿 | 合格且在有效期内 | 可正常使用
黄 | 限期/限制范围使用 | 按限制条件使用
红 | 不合格或停用 | 隔离，禁止测量放行
报废 | 永久退出 | 物理销毁或明确封存
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 11
03
计量校准体系
从计划到证书的完整链路

## Slide 12
校准 vs 检定
校准 Calibration
确定示值与标准量值关系 出具校准证书/示值误差 一般无法强制法律效力 企业围绕「数据可信」自建
检定 Verification
法定机构强制全面评定 出具检定证书 贸易结算/安全/医疗/环境等 范围由法规划定
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 13
校准计划怎么定才可执行
周期：类型×使用频率×环境×稳定性×历史数据综合定
参考：卡尺约 12 月；千分尺 6～12 月；扭矩扳手 3～6 月
新购：到货验收即首次校准，验证出厂精度
方式：外校（CNAS/法定机构）或内校（企标+持证人员）
执行：滚动月计划集中送校，留缓冲，禁到期日「临时抱佛脚」
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 14
校准结果判定与处理
合格续用
可调→复校
不可修→停用
影响评估追溯
更新台账标签
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 15
不合格后的「影响评估」——最易漏项
ISO / IATF：上次合格校准后至本次不合格期间的测量结果须评估
范围：涉及批次、放行决策、客户交付、特殊特性
输出：继续使用 / 加严复检 / 隔离召回 / 通知客户（按 CSR）
证据：评估记录与处置闭环归档，供审核与客诉追溯
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 16
校准证书管理四件事
证书编号 ↔ 量具编号一一对应
有效期预警（系统/看板提前通知）
电子/纸质档案按量具建档，保留历史趋势
收证审查：标准器信息、环境、不确定度、结果是否齐全
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 17
04
测量溯源与不确定度
尺子必须连到国家基准

## Slide 18
溯源金字塔（自上而下）
国家基准
社会公用标准
企业最高标准
工作计量器具
被测产品
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 19
溯源管理实践要点
外校选 CNAS 认可实验室或法定计量机构
内校：建企标、培训计量员、最高标准器定期外溯源
无溯源 = 自说自话：客户复验争议常源于尺度不统一
证书上的不确定度必须读：否则「合格」可能不够用
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 20
不确定度与实验室比对（文章 70）
测量不确定度
任何测量结果都有区间 质量判定要考虑「灰色带」 三分之一原则：校准 U ≤ 允许误差的 1/3
实验室比对
多实验室测同一样品 验证能力与一致性 不确定度声明靠比对检验 17025 / 客户指定实验室常用
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 21
05
现场使用与维护
校准日合格 ≠ 今天仍准

## Slide 22
使用前 10 秒确认（写入 SOP）
校准标签是否在有效期内
外观：磕碰、变形、锈蚀
零位/清洁测量面（卡尺、千分尺）
数显：电量与显示正常
习惯性动作可消掉绝大多数误测风险
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 23
日常保养要点（节选）
类型 | 关键动作
通用量具 | 拭净、防锈、专用盒柜、长期取出电池
专用检具 | 清切削液/铁屑、查磨损、精密件恒温恒湿
标准器 | 无水乙醇清洁、戴手套、禁裸手触测量面
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 24
三大现场误区
误区①「校准了就准」→ 还需期间核查与用前零位检查
误区②「越精密越好」→ 够用原则，防过度配备与环境敏感
误区③「只是计量员的事」→ 计量/主管/操作者分工共管
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 25
06
MSA 与 GR&R
证明测量系统对决策够可靠

## Slide 26
MSA 核心理念（文章 22 / 206）
测量系统 = 量具 + 人 + 方法 + 夹具 + 环境
若测量变异淹没过程变异，SPC/CPK/判定全失真
IATF / AIAG MSA 4th：关键特性须有 MSA 证据
MSA 是持续机制，不是「一次 PPT 过关」
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 27
测量系统五性
维度 | 关注点 | 典型方法
偏倚 Bias | 准不准（相对真值） | 标准件重复测 + t 检验
线性 Linearity | 偏倚是否随量程变 | 多标准件回归
稳定性 Stability | 随时间漂不漂 | 标准件控制图
重复性 EV | 同一人同一件波动 | GR&R 分解
再现性 AV | 不同人之间差异 | GR&R 分解
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 28
GR&R 抽样：起点决定终点
样本须覆盖全公差范围，忌产线「随便拿 10 件」挤在中心
过程能力很高时：人工挑选或制作含上下限的样件
推荐：关键安全特性 10×3×3；一般参数可 5×2×2 简化
量具须先在校准有效期内；记录表与盲测纪律提前准备
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 29
执行三纪律（最易出错）
① 测量顺序随机化，禁止按尺寸排序连测
② 两次测量间插入正常作业，模拟真实检验节奏
③ 结果对操作者保密，防读数惯性与人为修正
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 30
AIAG %GR&R 判定（勿一刀切）
%GR&R | 判定 | 行动
≤ 10% | 可接受 | 维持并监控
10%～30% | 有条件接受 | 按风险与改进成本决策
> 30% | 不可接受 | 必须改进后再用于放行/SPC
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 31
%GR&R/TV vs %GR&R/Tol
相对过程变异 TV
看测量变异占过程总波动比 更适合 SPC / 过程监控场景 过程很稳时 TV 易「虚高」
相对公差 Tol
看测量变异占公差带宽比 更适合合格判定 / 检验场景 两指标建议同时看
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 32
GR&R 不通过：排查顺序
分 EV/AV
查样本覆盖
查方法/夹具
查环境温度
再谈换量具
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 33
「越低越好」也是误区
%GR&R 远低于 5% 可能是过度配备（用 CMM 测 ±5 mm 粗加工）
高精度设备对环境更敏感，可能引入新变异与更高成本
原则：按公差与过程变异选「够用」测量系统
ndc（可区分类别数）也要看：过低说明分辨过程变异能力不足
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 34
07
偏倚·线性·稳定性·破坏性
精密度之外还有准确度

## Slide 35
偏倚 / 线性 / 稳定性一句话
偏倚：均值相对参考值偏多少（固定系统误差）
线性：偏倚是否随尺寸增大而漂移（全量程一致性）
稳定性：数周～数月对标准件的控制图是否失控
校准「点合格」≠ 使用期内稳定；期间核查补上时间轴
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 36
破坏性测量的 MSA 替代
策略 | 适用 | 要点
嵌套法 | 材料/相邻样件 | 分离批次变异与测量变异
属性一致性 Kappa | 合格/不合格判定 | Kappa≥0.75 通常较好
验证件盲测 | 特殊破坏试验 | 已知结果件定期抽查能力
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 37
08
数字化与可持续机制
从合规检查到日常管理

## Slide 38
量具数字化核心功能（225）
电子台账 + 条码/二维码全生命周期
校准到期自动预警（邮件/企微/系统）
证书电子归档与健康档案趋势
现场扫码拦截超期/红标量具
合格率、故障类型、使用频次报表
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 39
MSA 数字化趋势（206）
自动采集 + 在线计算 GR&R/偏倚，异常预警
多变量测量（CMM/影像）整体评价
视觉/AI 检：混淆矩阵、ROC，不只传统 GR&R
目标：年审材料 → 日常测量健康看板
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 40
数字化演进建议路径
Excel+预警
扫码台账
证书电子档
与 QMS/MES 对接
在线 MSA
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 41
09
工作坊与落地
两周见闭环

## Slide 42
建议议程（3～4 小时）
时段 | 内容 | 产出
30′ | 地基与审核痛点 | 共识：为何要做
45′ | 台账/标识/校准计划 | 字段清单初稿
40′ | 溯源·证书·不合格追溯 | 处置检查表
50′ | MSA 五性与 GR&R 演练 | 一项特性抽样方案
30′ | 数字化最小路径 | 90 天路线图
25′ | 工作坊汇总与分工 | 两周行动项
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 43
工作坊：选一条「试点特性」
选 1 个关键尺寸或扭矩/密封等可量化特性
列出：量具编号、校准状态、操作者、方法、环境
设计 GR&R：零件数×人数×次数 + 随机化规则
同步检查：台账字段是否齐全、证书 U 是否满足 1/3
输出：一周内完成数据采集，两周内出判定与改进项
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 44
两周落地清单
□ 完成试点区域量具盘点与色标统一
□ 发布滚动校准月计划 + 到期预警责任人
□ 补齐不合格校准「影响评估」表单与流程
□ 完成 1 项关键特性 GR&R（含 EV/AV 解读）
□ 决定数字化第一步（扫码台账或证书电子档）
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 45
审核与管理常见坑（总复习）
有证书无台账 / 有台账无实物
超期使用无拦截；不合格无批次影响评估
只做 GR&R 不做偏倚稳定性；一年做一次交差
样本不覆盖公差；结果不盲测；过低 GR&R 盲目自豪
计量孤岛：与 CP、SPC、放行系统不联动
计量校准·量具管理·MSA 系列整合培训

## Slide 46
Q & A
配套智库文章： id=225 计量校准与量具管理 id=22 MSA 实战指南 id=206 MSA 深度实践（GR&R→体系） id=70 测量不确定度与实验室比对 知识编号 6.2.1 · 资料库可下载本 PPT www.zhiliangclub.com

## Slide 47
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com