## 00-使用说明
计量校准·量具管理·MSA 配套工具包（Excel）
配套培训 PPT 与文章 id=225 / 22 / 206 / 70 · 知识编号 6.2.1 · www.zhiliangclub.com
项 | 说明
定位 | 把培训落地为可填表模板：台账→校准计划→不合格影响评估→期间核查→GR&R 采集。
工作表 | 01 量具台账 · 02 校准滚动计划 · 03 不合格影响评估 · 04 期间核查 · 05 GR&R 数据采集 · 06 色标点检卡
建议路径 | ①盘点填 01 →②用 02 做月度送校 →③不合格走 03 →④关键量具做 04 →⑤关键特性用 05 做 MSA
与现有 MSA 表 | 同目录另有均值极差/ANOVA/偏倚/线性/稳定性/计数型分析表与 msa.zip；本表侧重管理闭环与原始数据采集。
色标 | 绿=合格有效 · 黄=限制使用 · 红=停用 · 报废=永久退出
红线 | 超期禁测；不合格必须做上次合格后至本次期间的影响评估；校准合格≠MSA 合格。
版本 | v20260726 · 卓越质量智库

## 01-量具台账
量具台账（户口本）
账物一致；建议每季度盘点。状态：正常/停用/报废；校准方式：外校/内校/免校
量具编号 | 名称规格 | 类型 | 管理等级(A/B/C) | 制造商/型号 | 出厂编号 | 精度/分度值 | 使用部门 | 存放位置 | 责任人 | 校准方式 | 校准周期(月) | 最近校准日 | 有效期 | 证书编号 | 色标 | 状态 | 备注 | 到期预警
L-QC-001 | 数显卡尺 0-150mm/0.01mm | 长度 | C | Mitutoyo/CD-15AX | SN123456 | 0.01mm | IQC | 检验台A | 张三 | 外校 | 12 | 2026-04-27 | 2027-04-27 | CAL-2026-0112 | 绿 | 正常 | 示例
T-PRD-015 | 扭矩扳手 5-25 N·m | 力学 | B | 品牌X/TW-25 | SN7788 | ±3% | 装配 | 工位OP40 | 李四 | 外校 | 6 | 2026-01-07 | 2026-07-06 | CAL-2025-2201 | 红 | 停用 | 超期示例，勿用
G-LAB-003 | 量块组 1级 | 标准器 | B | 品牌Y | GB-09 | 1级 | 计量室 | 恒温柜 | 王五 | 外校 | 12 | 2026-06-26 | 2027-06-26 | CAL-2026-0888 | 绿 | 正常 | 企业最高标准器
Formulas:
到期预警 = IF([有效期]="","",IF([有效期]<TODAY(),"已超期",IF([有效期]<=TODAY()+30,"30天内到期","正常")))

## 02-校准滚动计划
校准滚动月计划
每月集中送校；从台账筛选「本月到期/已超期」。完成后回写台账最近校准日与有效期。
计划月 | 量具编号 | 名称规格 | 使用部门 | 当前有效期 | 校准方式 | 送校机构/内校员 | 计划送校日 | 实际完成日 | 结果(合格/不合格/可调) | 新证书编号 | 新有效期 | 台账已更新(Y/N) | 备注
2026-08 | T-PRD-015 | 扭矩扳手 5-25 N·m | 装配 | 2026-07-06 | 外校 | ××计量所 | 2026-07-31 |  |  |  |  | N | 优先处理超期
2026-08 | L-QC-001 | 数显卡尺 0-150mm | IQC | 2027-04-27 | 外校 | ××计量所 | 2026-09-04 |  |  |  |  | N | 滚动纳入

## 03-不合格影响评估
校准不合格影响评估表
ISO/IATF 要求：评估上次合格校准后至本次不合格期间的测量结果影响。完成后附处置证据。
字段 | 填写内容 | 说明
评估单号 | IMP-2026-___ | 唯一编号，便于审核追溯
量具编号/名称 |  | 与台账一致
上次合格校准日 |  | 溯源起点
本次校准日/结果 |  | 附证书摘要
误差/超差描述 |  | 引用证书示值误差
涉及产品/工序/特性 |  | 对照控制计划/特殊特性
涉及批次/时间范围 |  | 明确起止
已放行/已发运数量 |  | 可估算则写估算依据
风险评估结论 | 无影响 / 需复检 / 隔离 / 通知客户 | 必须勾选一项并说明理由
处置措施 |  | 停线/复检/报废/召回等
客户/CSR 是否需通知 | 是 / 否 | 按 CSR/合同
评估人/日期 |  | 计量+质量会签
批准人/日期 |  | 质量经理或授权人
关闭证据链接或附件号 |  | 照片/系统单号/邮件
批次影响明细（可续行）
批次号 | 数量 | 测量记录范围 | 复检结果 | 处置 | 备注

## 04-期间核查
期间核查记录（标准件/核查件）
校准点合格≠使用期稳定。对关键量具用核查件做月度/周度确认，结果可进控制图。
日期 | 量具编号 | 核查件/标准件编号 | 参考值 | 测量值 | 偏差 | 允许限 | 判定(OK/NG) | 操作者 | 环境温度℃ | 异常处理 | 备注
2026-07-12 | L-QC-001 | CHK-50.000 | 50 | 50.002 |  | 0.01 |  | 张三 | 20.5
2026-07-19 | L-QC-001 | CHK-50.000 | 50 | 50.018 |  | 0.01 |  | 张三 | 20.5
2026-07-26 | L-QC-001 | CHK-50.000 | 50 | 50.002 |  | 0.01 |  | 张三 | 20.5

## 05-GRR数据采集
GR&R 原始数据采集表（10零件×3人×3次）
样本须覆盖公差全范围；随机顺序；盲测。算完后可转入同目录 ANOVA/均值极差分析表。
零件号/特性
名义值/公差
量具编号（须在有效期）
分析方法 | 均值极差法 / ANOVA
操作者A/B/C
试验日期 | 2026-07-26
负责人
零件# | A-1 | A-2 | A-3 | B-1 | B-2 | B-3 | C-1 | C-2 | C-3 | 零件均值 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
执行检查清单
□ 零件覆盖公差下限～上限（勿全挤在中心）
□ 测量顺序已随机化，非按尺寸排序连测
□ 两次测量间插入正常作业，模拟真实节奏
□ 操作者互不可见读数（盲测）
□ 量具校准标签在有效期内，环境温度已记录
□ 判定时同时看 %GR&R/TV 与 %GR&R/Tol；AIAG：≤10% 可接受，10～30% 有条件，>30% 须改进

## 06-色标点检卡
现场量具色标与用前点检卡（可打印）
绿/黄/红/报废目视管理；用前 10 秒确认写入班组习惯。
色标含义
色标 | 含义 | 动作
绿 | 合格且在有效期内 | 可正常使用
黄 | 限期或限制范围使用 | 按限制条件使用并记录
红 | 不合格或停用 | 隔离，禁止用于放行测量
报废 | 永久退出 | 销毁或明确封存标识
用前点检（每次使用）
□ 校准标签/色标在有效且为绿或黄（黄须确认限制）
□ 外观无磕碰、变形、锈蚀
□ 测量面清洁；卡尺/千分尺零位 OK
□ 数显电量与显示正常
□ 异常立即停用并挂红标，通知计量/质量
班组点检记录（可选）
日期 | 班次 | 点检人 | 异常量具编号 | 处理结果